“SOLO” TEMPERATURE CONTOLLER SCREEN

Unlock Controller (Controller is factory locked)

Press Set & ɷ simultaneously and release

Screen displays		YEYP / 0

Press  ↑ key				1

Press ↓  key				0

Press Set

Press & Hold Set       		for 3 seconds until screen changes

CnPt / J

Press ɷ 			tpun / F (Fahrenheit or Celsius)

Press ɷ 			tp-H / 165

Press ɷ 			tp-L / 50

Press ɷ 			CtrL / onoF

Press ɷ 			S-HC / H1

Press ɷ 			ALA1 / 3

Press ɷ 			AL Io / 0000

Press ɷ 			AL Id / 0

Press ɷ 			ALA2 / 0

Press  Set    			Displays Temp/Set Point Screen

Lock Controller

Press ɷ			r-5 / ruN

Press ɷ 			sp / 0

Press ɷ 			Loc / off *

Press ɷ 			AL 1L / 0

Press ɷ			Out 1/ 100.0

Press ɷ			Displays Temp/Set Point

NOTE: To lock out controller, Change Loc parameter from off to 2

Calibrating Temperature

Press  Set    			01-5 / 005.0

Press ɷ 			Pu-F / 2

Press ɷ 			Pu-r / 1.00

Press ɷ 			PuoF / 0 Adjust to change calibration offset

Press ɷ 			Pu 6A / 0.000

Press  Set    			Displays Temp/Set Point Screen